## Sheet1
附件：拟购医疗设备需求情况
货物名称 | 预算（万元） | 数量 | 需求情况 | 需求理由
翠绿宝石激光治疗仪 | 268 | 1 | 1、激光波长：755nm | 使得它能够有效地针对色素性病变进行治疗。波长755nm是黑色素吸收的最佳波长，对于治疗色素沉着和纹身等皮肤问题特别有效。
|  |  | 2、具备点阵治疗方式 | 点阵激光可以根据个人需求，定制个性化治疗方案。微孔的直径与深度都可调节，实现很大范围内的调节，并且单次治疗就可产生明显效果。
|  |  | 3、光斑直径：光斑直径为2mm-10mm，误差±20%，步进1mm | 为了确保激光治疗的灵活性和精确性。这样的设计允许医生根据不同的皮肤问题和治疗区域的大小，调整光斑直径以适应不同的治疗需求。
|  |  | 4、光斑手具模式：具备定焦与变焦手具 | 提供治疗的灵活性和精确性。定焦手具适用于需要固定光斑尺寸的治疗，而变焦手具则可以根据治疗区域的大小和形状调整光斑尺寸，实现更广泛的适应症和更精细的治疗控制，从而满足不同患者的个性化治疗需求。
|  |  | 5、脉宽范围：550-750ps，手具可调大小：2-6mm | 实现精准和灵活的治疗。短脉宽能够提供更高的峰值功率，有助于快速破坏色素颗粒，而手具光斑大小的可调性则允许医生根据不同的治疗区域和病变深度调整光斑尺寸，以达到最佳的治疗效果和安全性。
便携式睡眠筛查仪 | 90 | 10 | 1.导联数为18导：EEG/EOG/EMG/ECG、压力式气流、热敏式气流、鼾声、腹部运动、胸部运动、脉搏、脉搏波、体位、血氧饱和度、DC直流扩展通道等。 | 为了全面捕捉心脏及睡眠期间的生理变化。18导联能够提供包括EEG/EOG/EMG/ECG、压力式气流、热敏式气流、鼾声、腹部运动、胸部运动、脉搏、脉搏波、体位、血氧饱和度、DC直流扩展通道等在内的多项参数监测，这些参数对于诊断和评估睡眠障碍、心律失常、心肌缺血等病症至关重要。通过监测这些参数，医生能够获得更全面的生理数据，从而提高诊断的准确性和治疗的有效性。
|  |  | 2.无需佩带任何气流传感器，通过软件可获取AASM推荐气流信号（XFLOW），适用于气流传感器脱落无法获取气流及儿童和特殊人群的睡眠监测。 | 为了提高监测的便捷性和适用性。这种技术特别适用于气流传感器脱落无法获取气流的情况，以及儿童和特殊人群的睡眠监测，因为它避免了传统监测方法中需要接触身体的不便和不适。此外，非接触式的监测方式减少了对患者睡眠的干扰，提高了患者的依从性，使得监测过程更加自然和舒适。
|  |  | 3.内置DC直流输入通道，可无缝连接呼气末二氧化碳及一体压力滴定呼吸机。 | 确保呼吸机在各种电源条件下都能稳定运行，同时提高治疗的精确性和安全性。直流输入通道允许呼吸机在交流电源不稳定或不可用的情况下，通过电池或其他直流电源继续工作，这对于需要长时间依赖呼吸机治疗的患者至关重要。
多导睡眠记录仪 | 90 | 2 | 1.具有断点续传功能，多导主机和电脑双硬盘存储系统， 多导主机硬盘大于200G，确保数据安全，在没有连接工作电脑和运行采集软件的情况下，设备硬件系统也可以进行数据采集和存储功能。 | 为了确保数据的完整性和安全性。断点续传功能可以在数据传输过程中遇到中断时，从中断点继续传输，避免数据丢失。
|  |  | 2.设备可连接任意品牌呼吸机进行压力滴定， 根据医疗器械分类管理办法，能配备同一品牌的二类和三类 CPAP 呼吸机和 BiPAP 呼吸机进行压力滴定， 可远程操作、 并同步显示 10 个通道呼吸机参数， 合并为复合通道。 | 提供灵活性和兼容性，确保广泛的适用性和高效的患者管理。这样的设计使得医疗机构能够根据自身需求和患者状况选择最合适的呼吸机设备，同时远程操作和同步显示功能提高了治疗的连续性和监测的便捷性，而复合通道的设置则有助于集中管理和分析数据，优化治疗效果。
|  |  | 3.具有生物感应启停功能，连接血氧信号后即可开始数据记录及存储。 | 提高设备的使用便捷性和监测效率。这样的设计允许设备在检测到生命体征信号时自动启动，无需额外操作，减少了人为干预，确保了数据的连续性和实时性。
颌骨手术动力系统 | 60 | 1 | 1.主机可连接不少于2个手柄同时运转，提高临床手术效率。 | 具备微观虚影成像系统，确保前后微观成像的一致性。
|  |  | 2.具备驱动高速磨转、笔式摆动锯、往复锯等多种手柄 | 提供精准的毛发数据：毛发数量、密度；直径、终毛/毳毛的比例；生长期/休止期毛发的比例。
|  |  | 3.微型钻手柄有多种不同尺寸接头可供选择，上接头、钻头无需工具，可连接市场上多数厂家的钻头，如J型，直型，T型等 | 眼睛不必再紧靠目镜,减少眼睛疲劳。
内窥镜及摄像系统 | 240 | 1 | 1.可连接至少6种摄像头及电子镜 | 能够显著提升手术的灵活性和效率。通过一体化设计，简化手术准备和操作流程中的繁琐步骤，使得手术过程中可以快速切换或同时使用多个手术工具，减少手术准备时间，加快手术周转率。
|  |  | 2.可实现单平台双镜联合，两幅不同腔镜图像在同一显示器分屏显示。 | 提升手术的精确性和效率。这种技术允许医生在一台设备上同时使用腹腔镜和内镜，通过分屏显示不同视角的图像，可以更全面地观察手术区域，减少手术盲区，提高手术的安全性和准确性。
|  |  | 3.采集像素：摄像头CCD技术，像素不小于1980x1080，16：9，逐行扫描 | 确保图像的高清晰度和细节表现力。高像素能够提供更多的图像细节，有助于医生进行精确的诊断和治疗。