| 序号 | 项目 | 子项目 | 规格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扫码枪硬件设计要求 | 整体设计 | 所有部件为一体化结构设计，符合人体工程学原理，整体重量≤132g,外壳采用PC+TPU材料；扫码窗采用钢化玻璃； |
|  |  | 提示方式 | 蜂鸣器，LED 指示灯。 |
|  |  | 电气参数及接口 | 采用可拆卸直线线缆通过RJ-45 水晶头与枪体链接，工作电压5±0.25 伏，待机电流≤160毫安，工作电流≤480毫安； |
|  |  | 通讯方式 | 支持RS-232串口，USB键盘，USB虚拟串口等方式 |
|  |  | 软件更新 | 支持软件可更新，可通过电脑在线更新等方式； |
|  |  | 扫码动作 | 支持视场水平角度≥41°，竖直角度≥28°。瞄准应提供绿色LED，波长≥ 525nm可见光辅助；分辨率≥1280x800 像素。 |
|  |  | 扫码效率 | 数据输入速度：12位数据录入速度≤0.2秒，数据误判率：0.0001%至0.00001%。 |
|  |  | 扫码兼容性 | 支持各类一维码、二维码扫描，对超长，超密的一维码优化扫描顺畅，对扫描定位点进行优化使得定位准确，识别准确率≥99%； |
|  |  | 解码种类 | 1D:UPC-A，UPC-E，UPC-E1，EAN-13，EAN-8,ISBN/ISSN，39码，39码(ASCII全码)，32 码，Trioptic 39 码，交叉 25 码，工业 25 码，矩阵25 码，库德巴码(NW7)128码，UCCEAN128,ISBT128,93码，11码(USD-8),MSIPlessey, UK/Plessey中国邮政码，中国财政码，Telepen，GSl DataBar(前身是:RSS)系列； 2D:PDF417，MicroPDF417,ORcode，DataMatrix，汉信码，Aztec码，MicroOR |
|  |  | 电磁兼容性 | 满足EN55032，EN55024标准要求； |
|  |  | 电气安全 | 满足EN60950-1标准要求； |
|  |  | 密封等级 | 至少满足IP54及以上要求； |
|  |  | 抗摔要求 | 至少满足可承受多次2.0米高度跌落到水泥地面的冲击； |
| 2 | UDI识别与解析 | 兼容不同UDI发码机构 | 支持识别IMDRF及中国UDI条形码规则，能解析所有UDI中不同发码机构，各种规则及条形码中定长、非定长字符自动的排列。兼容中国物品编码中心GS1、中关村、阿里健康三大发码机构发行的UDI码； |
|  |  | UDI码解析 | 支持DI、PI解析，具体包括国家代码、厂商代码、产品识别码、生产日期、有效日期、批号、序列号等的自动解析，扫码结果自动拼接。 |
|  |  | UDI扫码结果防篡改 | 扫码结果需自动添加定长加密字符串作为前缀，以防结果被篡改。 |
|  |  | UDI扫码结果可追溯 | 支持结果回溯，扫码结果可回溯到具体执行扫码动作的扫码枪。 |
| 3 | 认证资料 | 公司资质 | 提供IS09001质量体系认证，省级或以上高新技术企业认证，中小企业证明，企业征信证明。 |
| 4 | 售后服务 | 质保和维修 | 1年质保，免费技术培训，终身维修； |