## Sheet1
附件：拟购医疗设备需求情况
货物名称 | 预算（万元） | 数量 | 需求情况 | 需求理由
放大镜（含头灯） | 100 | 4 | 1.医用放大镜重量轻，最小重量≤32g | 减轻医护人员长时间使用时的疲劳感，提高操作舒适性和工作效率。
|  |  | 2.放大镜采用开普勒棱镜，具备高分辨率，视野更清晰。 | 能够保持精确、清晰和色彩逼真的图像，满足复杂医疗操作对细节观察的高要求。
|  |  | 3.景深可达≥15cm，提供真实的色彩还原 | 能够确保在较大工作距离内保持清晰视野，同时准确呈现组织颜色，避免因色彩失真或视野模糊导致的误判，从而提高手术及检查的精准性和安全性。
心血管手术器械 | 480 | 4 | 1.精细分离钳采用不锈钢，无光亮度不大于0.8um,硬度40-48HRC,闭合力不小于6N，整体采用430钢材标准以达到钳口硬度，不低于B级标准，总长12cm，钳口工作端头宽1mm，呈90°直角 | 确保器械在手术中具备高强度、耐腐蚀性，同时低反光避免视觉干扰，适中的硬度和闭合力保证操作的稳定性和可靠性，符合行业标准，满足精细手术操作对器械精度和安全性的要求。
|  |  | 2.笔式显微针持采用2Cr13不锈钢，无光亮度不大于0.8um,硬度40-48HRC,闭合力不小于6N，整体采用440钢材标准，不低于B级标准，1.1mm钳口，21cm不锈钢带钻石粉涂层钳口，带锁扣 | 确保在显微手术中具备高精度的夹持能力，同时低反光设计避免视觉干扰，适中的硬度和闭合力保证操作的稳定性和可靠性，钻石粉涂层增加夹持摩擦力，锁扣设计便于长时间稳定夹持，满足显微外科手术对器械的高要求。
|  |  | 3.精器精细小儿心脏吸引器 头直径3.0mm 总长240mm 25度角无损伤头 医用不锈钢材质 等离子碳化钨特殊处理 手术过程不反光 | 为了在小儿心脏手术中实现精准操作，减少组织损伤，同时提高手术视野的清晰度，确保手术的安全性和有效性。