## 耗材
2025年新增耗材试剂参数-医用耗材
序号 | 项目名称 | 参数
1 | 一次性包皮环切吻合器及推离组件 | 1、适用范围：适用于临床包皮切割缝合手术。 2、规格型号：规格型号可供成人、儿童等各年龄段患者选择，其内径尺寸介于0.9cm-4cm之间，每个型号以内环每增加 0.1-0.2cm而成。 3、性能要求： （1）该吻合器具备内外同椭圆环组件，要求具备外环刀口和自锁齿，硅胶垫环和推离内环等推离组件。 （2）内外环要求椭圆斜面设计，保留包皮系带免受损伤。 （3）其结构包含紧固或锁扣等具有固定作用的装置、具有减轻术后水肿和加强固定的装置等。 （4）要求内外环 360°全吻合，无需手术缝合。 （5）内外环要求可以术中调节包皮内外长度，保留包皮系带免受损伤。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
2 | 一次性包皮环切吻合器 | 1、适用范围：适用于临床包皮切割缝合手术。 2、规格型号：规格型号齐全，尺寸有13-34mm，有成人型、婴儿型、儿童型。 3、性能要求： （1）包皮吻合器应能顺利地装配和拆卸；各移动部位应能轻松推动，不得有卡住，松动现象；抵钉座装入后应牢固，钉仓内钉尖应朝外并不得缺钉，甩动后吻合钉不应有脱落。包皮吻合器应具有良好的缝合性能，在承受5N的拉力时应不变形。包皮吻合器保险块应能顺利地装配和拆卸，使用应安全。复位弹簧应有足够的弹性，当松开手柄时能迅速复位。环形刀的硬度为≥377HV0.2、包皮吻合器金属件外表面粗糙度Ra应不大于0.8μm。包装封口剥离强度包装封口剥离强度为0.1N/mm～0.5 N/mm。被撕开的两接触表面应光滑且连续均匀，无分层或撕裂现象。 （2）产品由龟头罩(内含抵钉座)、钉仓保护盖、钉仓、钉仓套、保险销、活动手把、定位调节螺母、推钉板(内含环形刀)、主体外壳、固定手柄(内含复位弹簧)和缝合钉等组成；有安全指示窗；单手柄枪式；有垫片，可快速脱钉；可视安全指示窗。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。 5、一次性包皮吻合器全省性联盟集中带量采购中选产品。
3 | 一次性射频消融电极针 | 1、适用范围：阻塞性睡眠呼吸暂停综合症、腺样体肥大、扁桃肥大、慢性扁桃体炎、喉肿物、喉软化手术。 2、规格型号：腺扁刀头长度150-170mm，外径4-4.5mm；喉用刀头长度175-185mm，外径3.5-4.0mm。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
4 | 一次性使用捆扎止血带 | 1、用于静脉采血或静脉输液时捆扎手臂,暂时阻断静脉回流。 2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。 3、需提供样品。
5 | 血气测定试剂盒 | 1、测量参数达到17项：pH、pCO2、pO2、cK+ 、cNa+、cCa2+、 cCl- 、cGlu 、cLac、ctBil、ctHb、sO2、FO2Hb、FCOHb 、FMetHb、FHHb、FHbF；计算参数总计达到47个：sO2，cHCO–，ctO2，AaDpO2，AaDpO2,T，SBE，ABE，SBC，ctCO2(P)，pH(T)，pCO2(T)，cH+(T)，pO2(T),阴离子间隙等； 2、检测方法：微电极法或其他有效方法。 3、规格型号：100人份/盒、300人份/盒等包装规格。 4、性能要求：全参数测定时标本用量≤65µl。 5、耗材形式：试剂包卡形式，测试卡上机使用寿命≥30天。 6、质控：原厂专业质控品，有手动及自动两种模式。
6 | 液氧 | 1、纯度≥99.5%，含水量≤0.07%。 2、使用槽车或杜瓦罐到液氧站直充，满足连续用氧需求。
7 | 二氧化碳 | 1、纯度≥99.5%。 2、提供40L钢瓶，具备空瓶与满瓶现场对换能力。
8 | 氮气 | 1、纯度≥99.5%。 2、提供40L钢瓶，具备空瓶与满瓶现场对换能力。
9 | 氩气 | 1、纯度≥99.5%。 2、提供40L钢瓶，具备空瓶与满瓶现场对换能力。
10 | 标准气 | 1、可提供混合标准气体，有氧12%，二氧化碳5%，余下N2平衡、氧21%，余下N2平衡或甲烷0.27%、一氧化碳0.27%、乙炔0.27%，余下空气平衡等配成。 2、具备空瓶与满瓶现场对换能力。
11 | 采样气袋 | 1、适用范围：收集受试者的呼出气并密封保存，保存期限不少于 5 天。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、性能要求： （1）气袋外观：应洁净、光滑、平整，壁厚均匀，无飞边、毛刺、锋楞、气泡、砂眼、裂纹，无油污、机械性杂质，文字标志应清晰、准确。吹气口和出气口口部应光洁、圆整、截面对称。 （2）高气密性：四层复合膜结构确保气袋在采集和储存过程中保持气体不泄露。样本存放期间，肺泡气袋、环境本底气袋内充入空气，静置 5 天，气体体积变化率≤8%（降低）。 （3）低渗透率：有效减少气体中组分的损失，保证样本的准确性。样本存放期间，肺泡气袋、环境本底气袋内充入测试气，静置 5 天，CO 浓度变化率≤8%（降低）。 （4）化学性质稳定：内层铝膜材料耐腐蚀，不易与样本气体发生反应。 （5）双接口设计：吹气口、出气口、采样气袋一体化设计。无需人工连接部件，避免人为污染。满足不同设备和采集需求，包括直接呼气采样，自动采气装置采样，检测取样等。 （6）易于操作：使用时只需打开气袋两端盖帽，含住吹气口呼气采样，肺泡气充满气袋后盖紧两端盖帽即可。 （7）对口腔黏膜无刺激作用：依据 GB/T16886、10-2017 医疗器械生物学评价，采样气袋对口腔黏膜无刺激作用。 （8）对皮肤无致敏性：依据 GB/T16886、10-2017 医疗器械生物学评价，采样气袋不引起皮肤致敏反应。 （9）微生物限度：需氧菌总数≤10cfu/g，霉菌和酵母菌总数≤5cfu/g；不得检出大肠菌群、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌。 4、是否可重复使用：产品应无菌，单个密封包装，一次性使用。 5、适用于惠雨恩呼气分析仪WY-2101，或同等性能兼容设备。
12 | 一氧化氮检测器 | 1、测定范围：0～4000 ppb。 2、检测低限：1.0 ppb。 3、准确度：浓度值≤50ppb，误差<2.5ppb；浓度值>50ppb，误差<5.0%；在测量范围内，检测结果和标准气体浓度线性回归的相关系数r应不小于0.990。 4、测量重复性：浓度值≤50ppb时，重复性<1.5ppb；浓度值>50ppb，重复性<3.0%。 单个测量内测量点重复性：浓度值≤50ppb，重复性<0.5ppb；浓度值>50ppb，重复性<1.0%。 5、适用于亿联康呼气分析仪BA200，或同等性能兼容设备。
13 | 二氧化碳吸收器 | 1、适用范围：用于二氧化碳等酸性其他的吸收，通用于市面上常见的麻醉机。 2、结构组成： （1）二氧化碳吸收器由罐体，钙石灰组成。拥有吸水材料，拥有过滤系统可有效隔绝粉尘。 （2）罐体适合单人单次使用，可有效避免交叉感染。吸收器经4kpa气压，无泄漏。 （3）钙石灰颗粒为白色颗粒状，未正常使用前，无变色现象，吸湿力：≤3.72％，二氧化碳吸收力：≥ 23.45％。 （4）干燥失重：12.36% （5）阻力：旁通模式下，降低约1mbar。 （6）泄漏：<5mL/min 3、需配套配件转接头。
14 | 一次性使用喉镜片 | 1、适用范围：与可视喉镜配套使用，供医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用 2、规格型号：规格型号齐全，需有新生儿型、婴幼儿型、儿童型、成人型、肥胖患者型号。 3、性能要求： （1）喉镜片由医用高分子材料制成，不含双酚A，婴儿级安全且表面应光滑，表面不得有细孔、裂纹和毛刺。 （2）喉镜片与镜片支架之间导入连接应灵活，不应发生卡阻现象，连接后，用50N的轴向力拉喉镜片而不脱出。 （3）特殊防雾涂层技术，有效防止口腔雾气。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
15 | 一次性使用冲洗器 | 1、适用范围：用于一次性对人体肛肠道输灌药液。 2、规格型号：1000ml等规格。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
16 | 医用导电膏 | 1、适用范围：用于在诊断、监护或治疗过程中充填、涂覆于皮肤与电极之间，从而在电极与皮肤之间形成相对稳定的导电连接。 2、规格型号：500g/盒。 3、性能要求：粘度：(15000~80000) mPa.S，pH :5.5~9.0，电导率（25℃):(10.0~85.0) ms /cm。 4、是否可重复使用：一次性使用
17 | β羟丁酸试纸 | 1、适用范围：用于体外定量检测新鲜毛细血管（即来自手指）及静脉预期用途全血样本中β-羟丁酸的浓度。 2、性能要求：采血量要求≤1.5µl血样，测量时间≤10秒，定量显示结果，测量范围3.0～8mmol/L。 3、是否可重复使用：无菌，一次性使用。
18 | 持续葡萄糖监测系统 | 1、适用范围：连续或定期检测糖尿病患者的组织间液葡萄糖水平，可提供并储存实时葡萄糖值，供用户跟踪葡萄糖浓度变化的趋势。 2、可用于4-16岁儿童（需在说明书、注册证等材料中体现），支持蓝牙传输。 3、性能要求：单个传感器使用时间≥14天；MARD值≤10；有高低血糖报警功能；配套系统可实现全院血糖管理，符合FDA-iCGM标准认证，佩戴期间可进行核磁相关检查。 4、是否可重复使用：无菌，传感器仅单个用户一次性使用。
19 | 气管切开插管 | 1、适用范围：适用于儿童气管切开后连接呼吸机或人工鼻的转接装置。 2、规格型号：规格型号齐全，需有符合不同年龄段大小儿童的规格，包括3.0、3.5、4.0、4.5、5.0。 3、性能要求：材料与表面质量‌：套管的内、外管及垫片应选用符合GB/T4135标准的AgCu10或AgCu12材料；表面应光滑无毛刺，粗糙度参数Ra值在有光亮时不超过0.4μm，无光亮时不超过0.8μm。 ‌ （1）机械强度与连接可靠性‌：各部件连接需牢固，内管拆卸应灵活无卡塞，锁止后不脱落；套囊与管体连接应承受15N拉力持续15秒不脱落；插管拉伸强度不低于12MPa，断裂伸长率不小于200%。 ‌ （2）气密性与功能特性‌：套囊需能承受6.5kPa压力保持24小时，气体保留量不低于三分之二；充气后阀塞应在15秒内完成充气或吸瘪；连接处密合性需承受20kPa气压持续15秒无泄漏。 ‌ （3）生物相容性与无菌要求‌：产品应具有良好的生物学性能，无菌；环氧乙烷残留量不超过10μg/g，以确保生物安全性。 ‌ （4）设计与尺寸精度‌：套管头端应圆滑无缺陷，焊接处无砂眼；充气直径误差在标称值±15%范围内；机器端需配备符合YY1040标准的15mm外圆锥接头。 ‌
20 | 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路 | 1、适用范围：适用于行血液净化时辅助的连接管路。与兼容的血液净化设备配套使用，辅助用于对体重12KG以上的患者进行CVVH（连续性静脉-静脉血液滤过），CVVHD（连续性静脉-静脉血液透析），CVVHDF（连续性静脉-静脉血液透析滤过），MPS（膜式血浆置换）治疗。 2、性能要求：管路大小和接头需与费森尤斯的血滤机及滤器相适应。 3、适用于费森尤斯急性透析和体外血液治疗机。
21 | 中医定向透药疗法电极片 | 1、适用范围：适用于中医定向透药仪配套使用，利用电流或电磁场等物理因素，使药物离子通过皮肤进入人体。当电极片与相应的电疗设备连接后，形成一个闭合回路，设备产生的电场驱动药物离子通过皮肤的角质层，电极片的导电性能保证了电场的均匀分布，从而促进药物的稳定传输。用于完整皮肤。 2、规格型号：各规格。 3、性能要求： （1）酒精过敏、过敏体质、孕妇、60天以内儿童、危重病人、心脏起搏器携带者禁用。 （2）由导电硅胶层和其他辅助层组成，用于传导仪器发出的电脉冲信号。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
22 | 艾绒片 | 1、适用范围：中医灸疗的工具 2、规格型号：规格型号齐全。 3、性能要求：适用于儿童。 4、是否可重复使用：一次性使用。
23 | 医用手术巾 | 1、适用范围：供外科手术时用。 2、规格型号：3cm*3cm、3cm*30cm或相近规格，带X光线。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
24 | 医用弹性硅凝胶功能性敷料 | 1、适用范围：用于预防和辅助治疗烧伤、创伤、外科手术引起的增生性疤痕。 2、规格型号：15cm*6cm、10cm*4cm等规格 3、性能要求：弹力型拉伸率不低与40%；回复率不低与40%；粘着力不小于0.1N/cm；产品检验液与空白液酸碱度的差值不大于1.5；重金属总量不大于10μg/g；环氧乙烷残留量不大于10μg/g；产品无菌，产品需要有防水涂层。 4、是否可重复使用：可反复使用。
25 | 一次性使用神经刺激探头 | 1、适用范围：适用于神经外科神经系统手术中，术中探查神经组织。 2、规格型号：要求型号规格齐全，单极探头，轴长100毫米，探头末端为圆头刺激电极，电缆长度1.5m/2m，探头采用304不锈钢。 3、性能要求： （1）无菌，标识清晰（规格、批号、失效日期），拆封即用。材料对人体安全无害（生物相容性）。 （2）信号精准：探头导电良好，绝缘处可靠，确保采集到的神经电信号清晰、无干扰（低噪声、阻抗稳定）。 （3）牢固耐用：针体有足够强度和韧性，不易弯曲或断裂；绝缘层不剥落；导线连接处结实。 （4）与市面上常用的术中神经电生理监测设备适配。
26 | 医用一次性神经探头 | 1、适用范围：适用于脑瘫手术中配合术中神经电生理监测设备探查脊神经根。 2、规格型号：要求型号规格齐全，弯钩系列，弧度90°、100等可选，双极，电缆长度1.5m/2m，探头采用304不锈钢。 3、性能要求： （1）无菌，标识清晰（规格、批号、失效日期），拆封即用。材料对人体安全无害（生物相容性）。 （2）信号精准：探头导电良好，绝缘处可靠，确保采集到的神经电信号清晰、无干扰（低噪声、阻抗稳定）。 （3）牢固耐用：针体有足够强度和韧性，不易弯曲或断裂；绝缘层不剥落；导线连接处结实。 （4）与市面上常用的术中神经电生理监测设备适配。
27 | 一次性使用皮下针电极 | 1、适用范围：适用于神经外科神经系统手术中，采集人体信号。 2、规格型号：要求型号规格齐全，双极，针长可选，304不锈钢针直径27G，电缆（彩色编码导线）长度1.5m/2m，每包独立包装（一包一条双股线）。 3、性能要求： （1）无菌，标识清晰（规格、批号、失效日期），拆封即用。材料对人体安全无害（生物相容性）。 （2）信号精准：针尖导电良好，绝缘处可靠，确保采集到的神经电信号清晰、无干扰（低噪声、阻抗稳定）。 （3）牢固耐用：针体有足够强度和韧性，不易弯曲或断裂；绝缘层不剥落；导线连接处结实。 （4）与市面上常用的术中神经电生理监测设备适配。
28 | 硬脑（脊）膜补片 | 1、适用范围：适用于神经外科手术中硬脑（脊）膜缺损的修复。 2、规格型号：要求型号规格齐全，拥有7.5cm*7.5cm，10cm*12.5cm等多种可选。 3、性能要求： （1）高抗拉强度，大面积颅骨缺损可用。 （2）使用方式：贴附、缝合。 （3）不引起组织粘连。 （4）无排异反应、无包裹、假膜形成或异物反应。
29 | 微导管 | 1、适用范围：适用于为受控选择性输注液体栓塞系统。 2、规格型号：要求型号规格齐全，拥有3cm和1.5cm等多种可解脱（可分离）头端可供选择。 3、性能要求： （1）微导管可用长度≥165cm，远端外径小等于1.5F，内径≤0.013英寸。 （2）导管具有亲水性涂层。 （3）微导管头端可以解脱（即可分离），解脱方式为机械力解脱。
30 | 一次性腔镜缝合（器）及套件 | 1、适用范围：供各种腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持、对组织进行缝合、夹持、分离、剪切操作。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、性能要求： （1）一次性腔镜缝合（器）及套件由钳/剪由钳头(刀头)、杆和手柄三部分组成。钳/剪由钳头(刀头)、杆和手柄三部分组成。 （2）杆直径2、4MM±5%，可直接经皮穿刺使用，不增加trocar的使用，并有锁定功能。 （3）可以通过手腕控制前端360度旋转。 4、是否可重复使用：经环氧乙烷灭菌后无菌供应，一次性使用。
31 | 胸腹腔镜穿刺器套件 | 1、适用范围：与胸腹腔内窥镜配合使用，用于患者胸腹腔疾病的诊断和治疗。 2、结构组成：包括手柄、长杆、操作头和密封桥。 （1）手柄包括主手柄、副手柄、转轮、堵头和锁合机构；可重复使用。 （2）长杆包括外管、外管套管和长杆固定座，长度包含250mm和290mm两种规格。经环氧乙烷灭菌后无菌供应，一次性使用。 （3）操作头主要包括抓钳头、防损伤抓钳头、直角分离钳、马里兰分离钳、剪刀头；经环氧乙烷灭菌后无菌供应，一次性使用。 （4）穿刺针头可用于穿刺通路，经环氧乙烷灭菌后无菌供应，一次性使用。
32 | 医用组织胶水 | 1、适用范围：适用于外科手术中体表组织封闭及伤口粘合；用于闭合最小张力的皮肤清洁伤口，以及简单且已彻底清创的撕裂伤。 2、规格型号：有0、25 mL、0、5 mL、0、7 mL等规格满足不同创面需求。 3、性能要求：（1）由2-氰基丙烯酸正丁酯（恩布酯）、色素（1-羟基-4[(甲苯）氨基]-9，10-蒽醌）和稳定剂（对苯二酚、二氧化硫、磷酸）或其他类似化学性质材料制成。可配有涂抹器。胶水经膜滤和无菌填充保证产品无菌，涂抹器经环氧乙烷灭菌；（2）伤口闭合强度：≥5N，拉伸强度：≥80kpa，固化时间：＜60s，固化后成膜的曲挠性：挑起成膜，弯折180°不少于5次，膜不破裂，a-氰基丙烯酸仲辛酯含量：≥97%，重金属含量：≤10%（以铅计）。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
33 | 一次性使用无菌包皮环切器 | 1、适用范围：适用于包茎、包皮过长而需要接受包皮环切术患者，适应于有预防感染(如反复包皮龟头炎)等。 2、规格型号：规格型号齐全，需有成人型、儿童型。 3、性能要求：（1）一次性使用无菌包皮环切器环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。 （2）一次性使用无菌包皮环切器的套茎环、手柄应光滑、色泽均匀，不得有气泡、针孔、裂缝、锋棱和毛刺。 （3）套茎环应可拆卸。 （4）一次性使用无菌包皮环切器松紧绳在 2N拉力作用下，伸长率应不小于 150%，经老化处理后，伸长率应不小于120%。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
34 | 一次性使用驱血止血球囊 | 1、适用范围：驱血止血二合一，驱血止血功能可任意选择。 2、性能要求：球面接触且压力可调，手术需要时可进行充、放气调节。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
35 | 富血小板血浆制备套装 | 1、适用范围：适用于从人体自体血样中制备自体富血小板血浆（PRP）用于骨折手术胡辅助治疗，难愈合创面的快速修复。 2、规格型号：规格型号齐全，10ml、20ml、30ml等规格。 3、性能要求：离心时间不超过10分钟，血小板回收率≥85%，单部位治疗采血量10ml，红细胞清除率＞95%，中性粒细胞清除率＞95%，具备仿生内膜可以保持血小板离体后的活性至少2小时。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
36 | 一次性骨穿刺活检针 | 1、适用范围：使用骨骼系统病变穿刺活检。 2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
37 | 可吸收接骨螺钉/板 | 1、适用范围：适用于手，足踝，上肢干骺端，胫腓骨远端内固定术等。 2、规格型号：规格型号齐全，有无螺纹骨棒，全螺纹螺钉，半螺纹螺钉，空心螺钉，可吸收带线铆钉和可吸收接骨板。 3、性能要求： （1）产品由聚乳酸和羟基磷灰石或其他类似化学性质材料制成，降解后可完全吸收，生物相容性高，可避免炎症反应发生，无金属反应等不良反应。 （2）弹性模量更接近于皮质骨。 （3）降解缓慢，植入6个月维持初始强度90%，能够给骨折充足的愈合时间，羟基磷灰石可以促进骨骼愈合。 （4）核磁检查无伪影，可避免临床漏诊和生活中的不便。 4、是否可重复使用：独立无菌包装，一次性使用
38 | 脊柱系统 | 1、适用范围：适用于儿童，青少年脊柱畸形矫形或骨折的治疗。 2、规格型号：规格型号齐全，有专属儿童和青少年的规格。 3、性能要求：低切迹，串联式和并联式连接器，多向调节横连。 4、是否可重复使用：一次性使用耗材。
39 | 距下关节稳定螺钉 | 1、适用范围：适用于稳定距下关节，儿童，青少年柔韧性扁平足，合并有舟骨疾病的扁平足，痉挛麻痹型扁平足，后足外翻畸形，距下关节脱落或者不稳。 2、规格型号：规格型号齐全（I型，II型，III型）。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
40 | 可吸收骨修复替代材料 | 1、适用范围：适用于骨缺损的填充和修复。 2、结构组成：成分由Si0z、Ca0、Naz0及P0s生物玻璃或其他类似化学性质材料制成，可完全降解。 3、型号包含：颗粒、块状及柱状等，规格齐全。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。 5、国家组织人工晶体类及运动医学类医用耗材集中带量采购中选产品。
41 | 可吸收性止血材料 | 1、适用范围：可用于人体内外创伤及手术止血护创，可用于毛细血管、静脉或小动脉出血的止血。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、性能要求：由再生纤维素织物或其他类似化学性质材料制成，主要化学成分为羧甲基纤维素钠或其他类似化学性质材料，PH值：6.5-8.0。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
42 | 一次性射频消融电极针 | 1、适用范围：适用于低温等离子手术系统中，对成人和儿童的咽腔黏膜组织进行精细化切除、消融和止血。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、性能要求： （1）电极尖端金属部分表面粗糙度Ra应不大于3.2μm； （2）电极头部硬度应不低于55HV0.2； （3）刀杆长≤120mm，直径≤6.0mm。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
43 | 一次性使用口腔导管装置 | 1、适用范围：配合治疗机抽吸装置使用，用于口腔治疗中保持口腔开启，隔离牙齿，以及吸取患者口腔内的血水，唾液及其他异物。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、性能要求： （1）产品由引流管和负压连接头组成。 （2）装置的各部件外表光滑、无毛刺、飞边、划伤、缩瘪等缺陷，组件不应有裂纹、气孔。 （3）各部件连接处应能承受20N轴向静拉力，持续10s两者不分离。 （4）最大吸引力为110mmHg。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
44 | 口腔胶原蛋白基质 | 1、适用范围：适用于拔牙后伤口填充。可用于囊肿切除后填充、位点保存、阻生齿拔除术、齿槽脊保存术等，具有促进细胞生长、分化、迁移等作用，有效促进口腔组织的再生和修复，改善口腔健康。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、性能要求： （1）由健康牛筋组织中萃取的牛胶原蛋白或其他类似化学性质材料制成。 （2）多孔状与高孔隙度＞90%的海绵结构，吸水率＞25倍，支持强度高可压缩，30秒内恢复支撑，降解时间6-8周。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
45 | 龋齿凝胶 | 1、适用范围：用于龋坏牙本质的手工微创祛腐，也可用于辅助车针、超声祛腐。 2、规格型号：有0.1g/支，0.3g/支等规格。 3、性能要求： （1）内容物为无色凝胶、凝胶应清净、呈半透明状，允许有少量白色结晶物，不应有污渍、霉点及异物。 （2）平均装量不应少于标示装量，每支装量应不少于标示装置的95%。 （3）PH值应在8.0-11.5之间。 （4）包材为牙用输送器，其材质为德国进口聚碳酸酯（PC）材料（医用级）。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
46 | 邻苯二甲醛 | 1、适用范围：适用于内窥镜高水平消毒，可杀灭化脓性球菌、分歧杆菌、致病性酵母菌和细菌芽孢等致病菌。 2、结构组成：邻苯二甲醛含量0.55%±0.05%（w/v）。 3、规格型号：5L/桶。 4、是否可重复使用：可重复使用14天及以上。
47 | 过氧乙酸 | 1、适用范围：适用于内镜器械消毒。 2、规格型号：5升/桶。 3、结构组成：含有过氧乙酸0.2%，过氧化氢7%。 4、性能要求： （1）无需活化，即可使用。 （2）产品稳定性好，无毒，无醛类成分，无灰染。 （3）有效消毒成分为过氧乙酸，最低消毒浓度为1000ppm，可提供过氧乙酸有效浓度检测试纸，保证消毒有效性。 （4）产品绿色环保，使用后易分解为二氧化碳、氧气和水，符合国家相关排放标准可直接排放。 5、是否可重复使用：可重复使用28天及以上。
48 | 胆道支架及引导系统 | 1、适用范围：ERCP中解除胆道梗阻、缓解黄疸症状、胆道支撑与引流等。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
49 | 非血管腔道导丝 | 1、适用范围：在胃镜、肠镜等内镜操作中，用于引导导管、支架、活检钳等器械到达食管、胃、肠道等部位。胆胰管介入中可通过十二指肠镜，经乳头括约肌进入胆管或胰管，引导造影导管进行胆胰管造影，或置入支架治疗胆胰管狭窄、梗阻等。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
50 | 胆道扩张导管 | 1、适用范围：ERCP中用于扩张乳头开口，胆道狭窄或者胰管狭窄。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
51 | 一次性使用内窥镜注射针 | 1、适用范围：食管胃底静脉曲张治疗、消化道出血止血、消化道黏膜下注射等。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
52 | 一次性使用黏膜切开刀 | 1、适用范围：主要用于消化道内镜手术，内镜黏膜切除术、内镜黏膜下剥离术、经口内镜下肌切开术等。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
53 | 内窥镜用异物钳（网兜） | 1、适用范围：消化道异物取出适用于胃肠道内各种形状的异物，尤其是圆滑、不规则或难以用传统钳夹固定的异物，如小珠子、塑料碎片、食物团块等。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、是否可重复使用：产品应无菌提供，可重复使用。
54 | 一次性氩气电极 | 1、适用范围：内窥镜下粒状窝瘘封堵术 、胃肠道黏膜下出血、血管畸形出血、溃疡出血等，通过氩等离子体凝固术（APC）快速止血，尤其适用于难以直接接触的部位。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
55 | 组织胶水 | 1、适用范围：可用于食管静脉曲张治疗。 2、规格型号： 栓塞型0.5ml/支或其他包装规格。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
56 | 套扎器 | 1、适用范围：用于套扎食管静脉曲张、胃底静脉曲张等。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
57 | 一次性使用高频乳头切开刀 | 1、适用范围：适用于需要切开十二指肠乳头括约肌以进行胆管或胰管介入治疗的患者，例如胆总管结石取出、胆管支架置入、胰管造影等操作前的乳头括约肌。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
58 | 腹膜透析外接短管 | 1、适用范围：适用于终末期肾病患者进行腹膜透析治疗时，作为连接患者腹膜透析长期导管与透析液袋/管路的关键通道，用于透析液的输入和引流。 2、规格型号：规格型号齐全，适用于婴幼儿、儿童，需符合国际通用接口标准。 3、性能要求： （1）管体柔韧、抗扭结，管腔通畅，内壁光滑以减少微生物定植风险。 （2）与钛接头及透析液管路连接处密封性良好，无泄漏，连接抗拉强度≥15N。 （3）前端保护帽（如需）拆卸方便，保持内部无菌状态。 （4）产品生物相容性良好，无细胞毒性、无致敏反应。 （5）接口可与市面上大多数品牌透析液袋连接使用，且可与腹膜透析机型号（东泽PD-GO-M）自动腹膜透析管路连接使用。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
59 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 1、适用范围：适用于终末期肾病患者腹膜透析治疗中，作为外接短管与腹膜透析长期导管之间的无菌、密闭连接枢纽，确保连接牢固并防止液体渗漏和细菌侵入。 2、规格型号：标准型号，一端为与患者外接短管连接的固定端，另一端为与透析长期导管连接的带有螺旋锁扣结构的可拆卸端，符合通用接口规范。 3、性能要求： （1）材质为医用级钛合金或其他类似化学性质材料，耐腐蚀、抗过敏，生物相容性优异。 （2）螺旋锁扣结构设计合理，连接/拆卸操作便捷，连接后锁紧牢固，密封可靠，在10KPa压力下无渗漏。 （3）表面光滑，无毛刺，易于清洁消毒（指在患者体外部分在换液操作间的日常消毒）。 4、是否可重复使用：产品应无菌供应，接头可单人重复使用。
60 | 腹膜透析机管路 | 1、适用范围：适用于配合自动腹膜透析机使用，在预设的治疗周期内，实现透析液的自动加热、灌注、留腹和引流，构成连接腹膜透析机、透析液袋/容器与患者腹膜透析导管之间的封闭无菌通路。 2、规格型号：规格型号齐全，需适配自动腹膜透析机（东泽PD-GO-M）。 3、结构组成：管路包含主管路、加热袋连接管、患者连接管、废液引流管等部分。 4、性能要求： （1）整个管路系统无菌、无热原，内壁光滑，无死腔，以确保透析液流通顺畅并减少细菌滋生风险。 （2）管路材料具有优异的柔韧性、透明性（便于观察气泡和液体）和耐压性能（特别是泵管部分），能承受机器泵送压力而不破裂或变形。 （3）所有接头连接牢固，密封性佳，在机器工作压力范围内无泄漏。 （4）与机器传感器（如压力传感器、空气探测器）接触的部分设计精准，确保信号传输准确。 （5）管路系统的顺应性低，以确保治疗剂量精确。 5、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
61 | 引流袋 | 1、适用范围：适用于终末期肾病患者在进行自动腹膜透析治疗时，安全、密闭地收集、储存和计量从腹腔引流的废弃透析液，便于医护人员观察引流液性状和计量出超量。 2、规格型号：规格型号齐全，需适配自动腹膜透析机（东泽PD-GO-M）。 3、性能要求： （1）袋体材料应无菌、无毒、透明、高阻隔性，能防止液体渗漏和气体穿透，确保长时间储存废液的安全与清洁；材料应柔韧，便于悬挂和排空。 （2）引流管路内壁光滑，连接接头牢固、密封，与腹膜透析机管路的连接抗拉强度 ≥15N，在引流状态下无泄漏。 （3）配有流量调节器或止流夹，操作灵活，能可靠地控制液体通断。 （4）悬挂装置（如挂钩或吊环）承重强度足够，在装满废液时不断裂、不脱落。 （5）产品整体生物相容性良好。 （6）容量≥12L。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
62 | 透析护理包 | 1、适用范围：血液透析置管及内瘘患儿上、下机使用 2、规格型号：规格型号齐全。内含无菌巾、消毒棉棒、一次性手套、敷贴、纱布、胶带、棉球等。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
63 | 血液透析器 | 1、适用范围：儿童血液透析。 2、规格型号：规格型号齐全，需有儿童型、成人型。 3、性能要求： （1）生物相容性好。 （2）透析器膜面积需包括0.5㎡、0.7㎡、0.9㎡、1.0㎡及1.4㎡等。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
64 | 一次性动静脉穿刺针（动静脉内瘘穿刺针） | 1、适用范围：血液透析患儿内瘘穿刺使用。 2、规格型号：有22G、23G、24G等规格，分为锐针和钝针、。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
65 | 血液净化装置的体外循环管路 | 1、适用范围：儿童血液透析。 2、规格型号：规格型号齐全，需有成人型、儿童型。 3、性能要求：要求管路容量需包括：82ml、108ml及160ml等。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
66 | 柠檬酸消毒液 | 1、适用范围：血液透析机日常消毒维护。 2、规格型号：5L/桶。 3、消毒液浓度为50%±10%。