## 耗材
2025年新增耗材试剂参数-医用耗材
序号 | 项目名称 | 参数
1 | 一次性包皮环切吻合器及推离组件 | 1、适用范围：适用于临床包皮切割缝合手术。 2、规格型号：规格型号可供成人、儿童等各年龄段患者选择，其内径尺寸介于0.9cm-4cm之间，每个型号以内环每增加 0.1-0.2cm而成。 3、性能要求： （1）该吻合器具备内外同椭圆环组件，要求具备外环刀口和自锁齿，硅胶垫环和推离内环等推离组件。 （2）内外环要求椭圆斜面设计，保留包皮系带免受损伤。 （3）其结构包含紧固或锁扣等具有固定作用的装置、具有减轻术后水肿和加强固定的装置等。 （4）要求内外环 360°全吻合，无需手术缝合。 （5）内外环要求可以术中调节包皮内外长度，保留包皮系带免受损伤。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
5 | 血气测定试剂盒 | 1、测量参数达到17项：pH、pCO2、pO2、cK+ 、cNa+、cCa2+、 cCl- 、cGlu 、cLac、ctBil、ctHb、sO2、FO2Hb、FCOHb 、FMetHb、FHHb、FHbF；计算参数总计达到47个：sO2，cHCO–，ctO2，AaDpO2，AaDpO2,T，SBE，ABE，SBC，ctCO2(P)，pH(T)，pCO2(T)，cH+(T)，pO2(T),阴离子间隙等； 2、检测方法：微电极法或其他有效方法。 3、规格型号：100人份/盒、300人份/盒等包装规格。 4、性能要求：全参数测定时标本用量≤65µl。 5、耗材形式：试剂包卡形式，测试卡上机使用寿命≥30天。 6、质控：原厂专业质控品，有手动及自动两种模式。
6 | 液氧 | 1、纯度≥99.5%，含水量≤0.07%。 2、使用槽车或杜瓦罐到液氧站直充，满足连续用氧需求。
7 | 二氧化碳 | 1、纯度≥99.5%。 2、提供40L钢瓶，具备空瓶与满瓶现场对换能力。
8 | 氮气 | 1、纯度≥99.5%。 2、提供40L钢瓶，具备空瓶与满瓶现场对换能力。
9 | 氩气 | 1、纯度≥99.5%。 2、提供40L钢瓶，具备空瓶与满瓶现场对换能力。
10 | 标准气 | 1、可提供混合标准气体，有氧12%，二氧化碳5%，余下N2平衡、氧21%，余下N2平衡或甲烷0.27%、一氧化碳0.27%、乙炔0.27%，余下空气平衡等配成。 2、具备空瓶与满瓶现场对换能力。
11 | 采样气袋 | 1、适用范围：收集受试者的呼出气并密封保存，保存期限不少于 5 天。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、性能要求： （1）气袋外观：应洁净、光滑、平整，壁厚均匀，无飞边、毛刺、锋楞、气泡、砂眼、裂纹，无油污、机械性杂质，文字标志应清晰、准确。吹气口和出气口口部应光洁、圆整、截面对称。 （2）高气密性：四层复合膜结构确保气袋在采集和储存过程中保持气体不泄露。样本存放期间，肺泡气袋、环境本底气袋内充入空气，静置 5 天，气体体积变化率≤8%（降低）。 （3）低渗透率：有效减少气体中组分的损失，保证样本的准确性。样本存放期间，肺泡气袋、环境本底气袋内充入测试气，静置 5 天，CO 浓度变化率≤8%（降低）。 （4）化学性质稳定：内层铝膜材料耐腐蚀，不易与样本气体发生反应。 （5）双接口设计：吹气口、出气口、采样气袋一体化设计。无需人工连接部件，避免人为污染。满足不同设备和采集需求，包括直接呼气采样，自动采气装置采样，检测取样等。 （6）易于操作：使用时只需打开气袋两端盖帽，含住吹气口呼气采样，肺泡气充满气袋后盖紧两端盖帽即可。 （7）对口腔黏膜无刺激作用：依据 GB/T16886、10-2017 医疗器械生物学评价，采样气袋对口腔黏膜无刺激作用。 （8）对皮肤无致敏性：依据 GB/T16886、10-2017 医疗器械生物学评价，采样气袋不引起皮肤致敏反应。 （9）微生物限度：需氧菌总数≤10cfu/g，霉菌和酵母菌总数≤5cfu/g；不得检出大肠菌群、金黄色葡萄球菌和铜绿假单胞菌。 4、是否可重复使用：产品应无菌，单个密封包装，一次性使用。 5、适用于惠雨恩呼气分析仪WY-2101，或同等性能兼容设备。
12 | 一氧化氮检测器 | 1、测定范围：0～4000 ppb。 2、检测低限：1.0 ppb。 3、准确度：浓度值≤50ppb，误差<2.5ppb；浓度值>50ppb，误差<5.0%；在测量范围内，检测结果和标准气体浓度线性回归的相关系数r应不小于0.990。 4、测量重复性：浓度值≤50ppb时，重复性<1.5ppb；浓度值>50ppb，重复性<3.0%。 单个测量内测量点重复性：浓度值≤50ppb，重复性<0.5ppb；浓度值>50ppb，重复性<1.0%。 5、适用于亿联康呼气分析仪BA200，或同等性能兼容设备。
15 | 一次性使用冲洗器 | 1、适用范围：用于一次性对人体肛肠道输灌药液。 2、规格型号：1000ml等规格。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
16 | 医用导电膏 | 1、适用范围：用于在诊断、监护或治疗过程中充填、涂覆于皮肤与电极之间，从而在电极与皮肤之间形成相对稳定的导电连接。 2、规格型号：500g/盒。 3、性能要求：粘度：(15000~80000) mPa.S，pH :5.5~9.0，电导率（25℃):(10.0~85.0) ms /cm。 4、是否可重复使用：一次性使用
17 | β羟丁酸试纸 | 1、适用范围：用于体外定量检测新鲜毛细血管（即来自手指）及静脉预期用途全血样本中β-羟丁酸的浓度。 2、性能要求：采血量要求≤1.5µl血样，测量时间≤10秒，定量显示结果，测量范围3.0～8mmol/L。 3、是否可重复使用：无菌，一次性使用。
18 | 持续葡萄糖监测系统 | 1、适用范围：连续或定期检测糖尿病患者的组织间液葡萄糖水平，可提供并储存实时葡萄糖值，供用户跟踪葡萄糖浓度变化的趋势。 2、可用于4-16岁儿童（需在说明书、注册证等材料中体现），支持蓝牙传输。 3、性能要求：单个传感器使用时间≥14天；MARD值≤10；有高低血糖报警功能；配套系统可实现全院血糖管理，符合FDA-iCGM标准认证，佩戴期间可进行核磁相关检查。 4、是否可重复使用：无菌，传感器仅单个用户一次性使用。
19 | 气管切开插管 | 1、适用范围：适用于儿童气管切开后连接呼吸机或人工鼻的转接装置。 2、规格型号：规格型号齐全，需有符合不同年龄段大小儿童的规格，包括3.0、3.5、4.0、4.5、5.0。 3、性能要求：材料与表面质量‌：套管的内、外管及垫片应选用符合GB/T4135标准的AgCu10或AgCu12材料；表面应光滑无毛刺，粗糙度参数Ra值在有光亮时不超过0.4μm，无光亮时不超过0.8μm。 ‌ （1）机械强度与连接可靠性‌：各部件连接需牢固，内管拆卸应灵活无卡塞，锁止后不脱落；套囊与管体连接应承受15N拉力持续15秒不脱落；插管拉伸强度不低于12MPa，断裂伸长率不小于200%。 ‌ （2）气密性与功能特性‌：套囊需能承受6.5kPa压力保持24小时，气体保留量不低于三分之二；充气后阀塞应在15秒内完成充气或吸瘪；连接处密合性需承受20kPa气压持续15秒无泄漏。 ‌ （3）生物相容性与无菌要求‌：产品应具有良好的生物学性能，无菌；环氧乙烷残留量不超过10μg/g，以确保生物安全性。 ‌ （4）设计与尺寸精度‌：套管头端应圆滑无缺陷，焊接处无砂眼；充气直径误差在标称值±15%范围内；机器端需配备符合YY1040标准的15mm外圆锥接头。 ‌
20 | 连续性血液净化及血浆置换用辅助管路 | 1、适用范围：适用于行血液净化时辅助的连接管路。与兼容的血液净化设备配套使用，辅助用于对体重12KG以上的患者进行CVVH（连续性静脉-静脉血液滤过），CVVHD（连续性静脉-静脉血液透析），CVVHDF（连续性静脉-静脉血液透析滤过），MPS（膜式血浆置换）治疗。 2、性能要求：管路大小和接头需与费森尤斯的血滤机及滤器相适应。 3、适用于费森尤斯急性透析和体外血液治疗机。
21 | 中医定向透药疗法电极片 | 1、适用范围：适用于中医定向透药仪配套使用，利用电流或电磁场等物理因素，使药物离子通过皮肤进入人体。当电极片与相应的电疗设备连接后，形成一个闭合回路，设备产生的电场驱动药物离子通过皮肤的角质层，电极片的导电性能保证了电场的均匀分布，从而促进药物的稳定传输。用于完整皮肤。 2、规格型号：各规格。 3、性能要求： （1）酒精过敏、过敏体质、孕妇、60天以内儿童、危重病人、心脏起搏器携带者禁用。 （2）由导电硅胶层和其他辅助层组成，用于传导仪器发出的电脉冲信号。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
22 | 艾绒片 | 1、适用范围：中医灸疗的工具 2、规格型号：规格型号齐全。 3、性能要求：适用于儿童。 4、是否可重复使用：一次性使用。
23 | 医用手术巾 | 1、适用范围：供外科手术时用。 2、规格型号：3cm*3cm、3cm*30cm或相近规格，带X光线。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
24 | 医用弹性硅凝胶功能性敷料 | 1、适用范围：用于预防和辅助治疗烧伤、创伤、外科手术引起的增生性疤痕。 2、规格型号：15cm*6cm、10cm*4cm等规格 3、性能要求：弹力型拉伸率不低与40%；回复率不低与40%；粘着力不小于0.1N/cm；产品检验液与空白液酸碱度的差值不大于1.5；重金属总量不大于10μg/g；环氧乙烷残留量不大于10μg/g；产品无菌，产品需要有防水涂层。 4、是否可重复使用：可反复使用。
25 | 一次性使用神经刺激探头 | 1、适用范围：适用于神经外科神经系统手术中，术中探查神经组织。 2、规格型号：要求型号规格齐全，单极探头，轴长100毫米，探头末端为圆头刺激电极，电缆长度1.5m/2m，探头采用304不锈钢。 3、性能要求： （1）无菌，标识清晰（规格、批号、失效日期），拆封即用。材料对人体安全无害（生物相容性）。 （2）信号精准：探头导电良好，绝缘处可靠，确保采集到的神经电信号清晰、无干扰（低噪声、阻抗稳定）。 （3）牢固耐用：针体有足够强度和韧性，不易弯曲或断裂；绝缘层不剥落；导线连接处结实。 （4）与市面上常用的术中神经电生理监测设备适配。
26 | 医用一次性神经探头 | 1、适用范围：适用于脑瘫手术中配合术中神经电生理监测设备探查脊神经根。 2、规格型号：要求型号规格齐全，弯钩系列，弧度90°、100等可选，双极，电缆长度1.5m/2m，探头采用304不锈钢。 3、性能要求： （1）无菌，标识清晰（规格、批号、失效日期），拆封即用。材料对人体安全无害（生物相容性）。 （2）信号精准：探头导电良好，绝缘处可靠，确保采集到的神经电信号清晰、无干扰（低噪声、阻抗稳定）。 （3）牢固耐用：针体有足够强度和韧性，不易弯曲或断裂；绝缘层不剥落；导线连接处结实。 （4）与市面上常用的术中神经电生理监测设备适配。
27 | 一次性使用皮下针电极 | 1、适用范围：适用于神经外科神经系统手术中，采集人体信号。 2、规格型号：要求型号规格齐全，双极，针长可选，304不锈钢针直径27G，电缆（彩色编码导线）长度1.5m/2m，每包独立包装（一包一条双股线）。 3、性能要求： （1）无菌，标识清晰（规格、批号、失效日期），拆封即用。材料对人体安全无害（生物相容性）。 （2）信号精准：针尖导电良好，绝缘处可靠，确保采集到的神经电信号清晰、无干扰（低噪声、阻抗稳定）。 （3）牢固耐用：针体有足够强度和韧性，不易弯曲或断裂；绝缘层不剥落；导线连接处结实。 （4）与市面上常用的术中神经电生理监测设备适配。
30 | 一次性腔镜缝合（器）及套件 | 1、适用范围：供各种腔镜下进行的微创外科手术中对缝合针进行夹持、对组织进行缝合、夹持、分离、剪切操作。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、性能要求： （1）一次性腔镜缝合（器）及套件由钳/剪由钳头(刀头)、杆和手柄三部分组成。钳/剪由钳头(刀头)、杆和手柄三部分组成。 （2）杆直径2、4MM±5%，可直接经皮穿刺使用，不增加trocar的使用，并有锁定功能。 （3）可以通过手腕控制前端360度旋转。 4、是否可重复使用：经环氧乙烷灭菌后无菌供应，一次性使用。
31 | 胸腹腔镜穿刺器套件 | 1、适用范围：与胸腹腔内窥镜配合使用，用于患者胸腹腔疾病的诊断和治疗。 2、结构组成：包括手柄、长杆、操作头和密封桥。 （1）手柄包括主手柄、副手柄、转轮、堵头和锁合机构；可重复使用。 （2）长杆包括外管、外管套管和长杆固定座，长度包含250mm和290mm两种规格。经环氧乙烷灭菌后无菌供应，一次性使用。 （3）操作头主要包括抓钳头、防损伤抓钳头、直角分离钳、马里兰分离钳、剪刀头；经环氧乙烷灭菌后无菌供应，一次性使用。 （4）穿刺针头可用于穿刺通路，经环氧乙烷灭菌后无菌供应，一次性使用。
32 | 医用组织胶水 | 1、适用范围：适用于外科手术中体表组织封闭及伤口粘合；用于闭合最小张力的皮肤清洁伤口，以及简单且已彻底清创的撕裂伤。 2、规格型号：有0、25 mL、0、5 mL、0、7 mL等规格满足不同创面需求。 3、性能要求：（1）由2-氰基丙烯酸正丁酯（恩布酯）、色素（1-羟基-4[(甲苯）氨基]-9，10-蒽醌）和稳定剂（对苯二酚、二氧化硫、磷酸）或其他类似化学性质材料制成。可配有涂抹器。胶水经膜滤和无菌填充保证产品无菌，涂抹器经环氧乙烷灭菌；（2）伤口闭合强度：≥5N，拉伸强度：≥80kpa，固化时间：＜60s，固化后成膜的曲挠性：挑起成膜，弯折180°不少于5次，膜不破裂，a-氰基丙烯酸仲辛酯含量：≥97%，重金属含量：≤10%（以铅计）。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
33 | 一次性使用无菌包皮环切器 | 1、适用范围：适用于包茎、包皮过长而需要接受包皮环切术患者，适应于有预防感染(如反复包皮龟头炎)等。 2、规格型号：规格型号齐全，需有成人型、儿童型。 3、性能要求：（1）一次性使用无菌包皮环切器环氧乙烷残留量应不大于10ug/g。 （2）一次性使用无菌包皮环切器的套茎环、手柄应光滑、色泽均匀，不得有气泡、针孔、裂缝、锋棱和毛刺。 （3）套茎环应可拆卸。 （4）一次性使用无菌包皮环切器松紧绳在 2N拉力作用下，伸长率应不小于 150%，经老化处理后，伸长率应不小于120%。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
34 | 一次性使用驱血止血球囊 | 1、适用范围：驱血止血二合一，驱血止血功能可任意选择。 2、性能要求：球面接触且压力可调，手术需要时可进行充、放气调节。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
36 | 一次性骨穿刺活检针 | 1、适用范围：使用骨骼系统病变穿刺活检。 2、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
37 | 可吸收接骨螺钉/板 | 1、适用范围：适用于手，足踝，上肢干骺端，胫腓骨远端内固定术等。 2、规格型号：规格型号齐全，有无螺纹骨棒，全螺纹螺钉，半螺纹螺钉，空心螺钉，可吸收带线铆钉和可吸收接骨板。 3、性能要求： （1）产品由聚乳酸和羟基磷灰石或其他类似化学性质材料制成，降解后可完全吸收，生物相容性高，可避免炎症反应发生，无金属反应等不良反应。 （2）弹性模量更接近于皮质骨。 （3）降解缓慢，植入6个月维持初始强度90%，能够给骨折充足的愈合时间，羟基磷灰石可以促进骨骼愈合。 （4）核磁检查无伪影，可避免临床漏诊和生活中的不便。 4、是否可重复使用：独立无菌包装，一次性使用
38 | 脊柱系统 | 1、适用范围：适用于儿童，青少年脊柱畸形矫形或骨折的治疗。 2、规格型号：规格型号齐全，有专属儿童和青少年的规格。 3、性能要求：低切迹，串联式和并联式连接器，多向调节横连。 4、是否可重复使用：一次性使用耗材。
39 | 距下关节稳定螺钉 | 1、适用范围：适用于稳定距下关节，儿童，青少年柔韧性扁平足，合并有舟骨疾病的扁平足，痉挛麻痹型扁平足，后足外翻畸形，距下关节脱落或者不稳。 2、规格型号：规格型号齐全（I型，II型，III型）。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
43 | 一次性使用口腔导管装置 | 1、适用范围：配合治疗机抽吸装置使用，用于口腔治疗中保持口腔开启，隔离牙齿，以及吸取患者口腔内的血水，唾液及其他异物。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、性能要求： （1）产品由引流管和负压连接头组成。 （2）装置的各部件外表光滑、无毛刺、飞边、划伤、缩瘪等缺陷，组件不应有裂纹、气孔。 （3）各部件连接处应能承受20N轴向静拉力，持续10s两者不分离。 （4）最大吸引力为110mmHg。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
48 | 胆道支架及引导系统 | 1、适用范围：ERCP中解除胆道梗阻、缓解黄疸症状、胆道支撑与引流等。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
58 | 腹膜透析外接短管 | 1、适用范围：适用于终末期肾病患者进行腹膜透析治疗时，作为连接患者腹膜透析长期导管与透析液袋/管路的关键通道，用于透析液的输入和引流。 2、规格型号：规格型号齐全，适用于婴幼儿、儿童，需符合国际通用接口标准。 3、性能要求： （1）管体柔韧、抗扭结，管腔通畅，内壁光滑以减少微生物定植风险。 （2）与钛接头及透析液管路连接处密封性良好，无泄漏，连接抗拉强度≥15N。 （3）前端保护帽（如需）拆卸方便，保持内部无菌状态。 （4）产品生物相容性良好，无细胞毒性、无致敏反应。 （5）接口可与市面上大多数品牌透析液袋连接使用，且可与腹膜透析机型号（东泽PD-GO-M）自动腹膜透析管路连接使用。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
59 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 1、适用范围：适用于终末期肾病患者腹膜透析治疗中，作为外接短管与腹膜透析长期导管之间的无菌、密闭连接枢纽，确保连接牢固并防止液体渗漏和细菌侵入。 2、规格型号：标准型号，一端为与患者外接短管连接的固定端，另一端为与透析长期导管连接的带有螺旋锁扣结构的可拆卸端，符合通用接口规范。 3、性能要求： （1）材质为医用级钛合金或其他类似化学性质材料，耐腐蚀、抗过敏，生物相容性优异。 （2）螺旋锁扣结构设计合理，连接/拆卸操作便捷，连接后锁紧牢固，密封可靠，在10KPa压力下无渗漏。 （3）表面光滑，无毛刺，易于清洁消毒（指在患者体外部分在换液操作间的日常消毒）。 4、是否可重复使用：产品应无菌供应，接头可单人重复使用。
60 | 腹膜透析机管路 | 1、适用范围：适用于配合自动腹膜透析机使用，在预设的治疗周期内，实现透析液的自动加热、灌注、留腹和引流，构成连接腹膜透析机、透析液袋/容器与患者腹膜透析导管之间的封闭无菌通路。 2、规格型号：规格型号齐全，需适配自动腹膜透析机（东泽PD-GO-M）。 3、结构组成：管路包含主管路、加热袋连接管、患者连接管、废液引流管等部分。 4、性能要求： （1）整个管路系统无菌、无热原，内壁光滑，无死腔，以确保透析液流通顺畅并减少细菌滋生风险。 （2）管路材料具有优异的柔韧性、透明性（便于观察气泡和液体）和耐压性能（特别是泵管部分），能承受机器泵送压力而不破裂或变形。 （3）所有接头连接牢固，密封性佳，在机器工作压力范围内无泄漏。 （4）与机器传感器（如压力传感器、空气探测器）接触的部分设计精准，确保信号传输准确。 （5）管路系统的顺应性低，以确保治疗剂量精确。 5、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
61 | 引流袋 | 1、适用范围：适用于终末期肾病患者在进行自动腹膜透析治疗时，安全、密闭地收集、储存和计量从腹腔引流的废弃透析液，便于医护人员观察引流液性状和计量出超量。 2、规格型号：规格型号齐全，需适配自动腹膜透析机（东泽PD-GO-M）。 3、性能要求： （1）袋体材料应无菌、无毒、透明、高阻隔性，能防止液体渗漏和气体穿透，确保长时间储存废液的安全与清洁；材料应柔韧，便于悬挂和排空。 （2）引流管路内壁光滑，连接接头牢固、密封，与腹膜透析机管路的连接抗拉强度 ≥15N，在引流状态下无泄漏。 （3）配有流量调节器或止流夹，操作灵活，能可靠地控制液体通断。 （4）悬挂装置（如挂钩或吊环）承重强度足够，在装满废液时不断裂、不脱落。 （5）产品整体生物相容性良好。 （6）容量≥12L。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
63 | 血液透析器 | 1、适用范围：儿童血液透析。 2、规格型号：规格型号齐全，需有儿童型、成人型。 3、性能要求： （1）生物相容性好。 （2）透析器膜面积需包括0.5㎡、0.7㎡、0.9㎡、1.0㎡及1.4㎡等。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
64 | 一次性动静脉穿刺针（动静脉内瘘穿刺针） | 1、适用范围：血液透析患儿内瘘穿刺使用。 2、规格型号：有22G、23G、24G等规格，分为锐针和钝针、。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
65 | 血液净化装置的体外循环管路 | 1、适用范围：儿童血液透析。 2、规格型号：规格型号齐全，需有成人型、儿童型。 3、性能要求：要求管路容量需包括：82ml、108ml及160ml等。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。