## Sheet1
福建省儿童医院2026年试剂耗材遴选需求参数
序号 | 项目名称 | 参数
1 | 十项呼吸道病原体检测试剂盒（荧光PCR法） | 1、适用范围：用于呼吸道病原体核酸检测，可检测项目需包含甲型流感病毒、乙型流感病毒、呼吸道合胞病毒、腺病毒、副流感病毒、冠状病毒、肺炎支原体、鼻病毒、偏肺病毒、肺炎衣原体。 2、规格型号：单人份预分装。 3、性能要求： （1）最低检测限≤1000copies/ml； （2）试剂反应组分含UNG酶防污染体系，可消除PCR扩增产物污染； （3）具备三类医疗器械注册证； （4）试剂盒含有阴性和阳性对照，或可另外提供阴性和阳性对照用品，阳性对照包含试剂盒所有检测项目； （5）含内源性内标，可监测核酸检测的全流程，包括采样、提取、扩增等环节。 4、是否可重复使用：一次性使用。
2 | 一次性使用胰胆阑尾造影成像导管 | 1、适用范围：用于阑尾的ERAT手术提供图像显示。 2、规格型号：规格型号齐全； 3、是否可重复使用：一次性使用。
3 | 一次性使用超声刀头 | 1、适用范围：适用于各类开放手术及腔镜手术。 2、规格型号：刀头工作长度有14cm、23cm、36cm、45cm等，规格型号齐全。 3、性能要求： （1）能够闭合≤5mm血管，应保证切割凝血效果； （2）有腔镜套固定孔或固定结构，配合腔镜保护套使用且不易滑脱； （3）杆身强度高，无断杆风险（提供材料证明或样品演示）； （4）切割过程中不易发生组织粘连（提供材料证明或样品演示）。 4、是否可重复使用：一次性使用。 5、集采中选产品（提供证明材料）。
4 | 一次性使用包茎包皮扩张器 | 1、适用范围：青少年儿童单纯性包茎、包皮口狭窄、包皮过长及部分隐匿性阴茎。 2、规格型号：由牵开器、固定线、操作手柄和医用胶带等组成，有适用于儿童型号，规格型号齐全。 3、是否可重复使用：经环氧乙烷灭菌或其他有效方式灭菌，无菌提供。一次性使用。
5 | 机器人手术器械耗材 | 1、适用范围：适用于各类外科手术。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、需包含以下项目： （1）三维电子腹腔内窥镜：内窥镜场角≥85%，最大弯转角度≥±90%； （2）有分离钳、抓钳、持针钳、弯剪、电钩等功能头； （3）有器械保护管、单/双极线缆、无菌保护套等配套耗材。 4、适用于术锐手术机器人。
6 | 刨削刀头 | 1、适用范围：适用于鼻腔肿物切除、腺样体切除、喉部肿物切除等手术使用要求。 2、规格型号：有直刀头、40°、反向开口40°、120°刀头等规格。 3、适用于美敦力手术动力系统XPS-Nexus。
7 | 磨钻头 | 1、适用范围：适用于中耳乳突手术使用要求。 2、规格型号：磨钻直径有1mm、1.5mm、2mm、3mm、4mm、5mm等规格。 3、适用于美敦力手术动力系统XPS-Nexus。
8 | 切割钻 | 1、适用范围：适用于中耳乳突手术使用要求。 2、规格型号：切割钻直径有4mm、5mm、6mm等规格。 3、适用于美敦力手术动力系统XPS-Nexus。
9 | 鼻颅底射频消融电极 | 1、适用范围：适用于鼻腔、鼻窦、鼻颅底肿物切除。 2、规格型号：电极直径4.7mm±10%，电极长度140mm±10%，或其他适用于儿童鼻腔部位手术的规格。 3、是否可重复使用：一次性使用。
10 | 神经和肌肉刺激器用腔内电极 | 1、适用范围：用于直肠内电信号传递。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、适用于直肠生物反馈治疗仪XY-K-JDSW-VIII。 4、是否可重复使用：一次性使用。
11 | 一次性使用微波手术电极 | 1、适用范围：用于外科手术中3mm以下血管组织凝固、止血及多血性实质性脏器切除。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、适用于微波刀SurgiNeerM90。 4、是否可重复使用：一次性使用。
12 | 多功能手术解剖器（电凝钩） | 1、适用范围：用于外科开放手术。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、性能要求：可伸缩，带吸烟功能；刀头防粘连。 4、集采中选产品（提供证明材料）。 5、是否可重复使用：经环氧乙烷灭菌或其他有效方式灭菌，无菌提供。一次性使用。
13 | 厌氧菌培养基（巯基乙酸酯培养基） | 1、适用范围：用于口腔常见厌氧菌培养。 2、规格型号：2ml/瓶或其他包装规格，装量不低于标示装量。 3、性能要求：透明液体，无沉淀、无悬浮物、无絮状物
14 | 密闭式静脉留置针 | 1、适用范围：用于静脉输液、给药及采取血液样本。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、其他要求：有普通型和安全型，带正压输液接头；不含塑化剂；可选配有预连接采血装置规格。 4、集采中选产品（提供证明材料）。 5、是否可重复使用：经环氧乙烷灭菌或其他有效灭菌方式灭菌，，一次性使用。
15 | 血液净化用回路 | 1、适用范围：适用于血浆置换治疗。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、性能要求：适用于旭化成血液净化机Plasauto Σ B。 4、是否可重复使用：经环氧乙烷灭菌或其他有效方式灭菌，无菌提供。一次性使用。
16 | 模型血浆分离器 | 1、适用范围：适用于血浆置换治疗。 2、规格型号：规格型号齐全。 3、性能要求：适用于旭化成血液净化机Plasauto Σ B。 4、是否可重复使用：经γ射线灭菌或其他有效方式灭菌，无菌提供。一次性使用。
17 | 血细胞分离机分离吸附置换治疗套件 | 1、适用范围：适用于造血干细胞采集。 2、规格型号：由离心分离腔、点滴腔、管路、容器袋（包括血浆袋、采样袋、废液袋）、适配器、流量夹、滤过器、注射件、压力监测接头、采血针等组成。规格型号齐全。 3、是否可重复使用：经环氧乙烷灭菌或其他有效灭菌方式灭菌，，一次性使用。
18 | 血液保存液 | 1、适用范围：适用于离体血液保存。 2、规格型号：500ml或其他包装规格。 3、性能要求： （1）主要成分为枸橼酸钠、枸橼酸、葡萄糖等； （2）有效抑制血液凝固，维持红细胞形态与功能，35天血液保存期内质量稳定； （3）兼容临床采血、成分分离及造血干细胞采集场景，无需预处理，可直接连接采血、输血设备。 4、是否可重复使用：经高压蒸汽灭菌或其他有效灭菌方式灭菌，一次性使用。
19 | 灭菌注射用水 | 1、适用范围：适用于各类外科手术及腔镜手术。 2、规格型号：500ml或其他包装规格。 3、其他要求：福建省药品和医用耗材招采平台挂网产品（提供证明材料）。
20 | 细菌性阴道病联合检测试剂盒（化学反应法） | 1、适用范围：用于检测阴道分泌物PH、H₂O₂、白细胞酯酶和唾液酸苷酶等阴道微生态相关指标。 2、规格型号：50人份/盒或其他包装规格。 3、性能要求：采用化学反应法或其他有效检测方法，敏感性高、特异性好。 4、是否可重复使用：一次性使用。
21 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒 | 1、适用范围：用于体外定量测定人血清和血浆中的鳞状上皮细胞癌抗原浓度。 2、规格型号：100测试/盒或其他包装规格。 3、适用于罗氏Cobas e601、e801全自动电化学发光免疫分析系统。 4、是否可重复使用：一次性使用。
22 | 总前列腺特异性抗原（PSA）测定试剂盒 | 1、适用范围：用于体外定量测定人血清和血浆中的总前列腺特异性抗原浓度。 2、规格型号：100测试/盒或其他包装规格。 3、适用于罗氏Cobas e601、e801全自动电化学发光免疫分析系统。 4、是否可重复使用：一次性使用。
23 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒 | 1、适用范围：用于体外定量测定人血清和血浆中的游离前列腺特异性抗原浓度。 2、规格型号：100测试/盒或其他包装规格。 3、适用于罗氏Cobas e601、e801全自动电化学发光免疫分析系统。 4、是否可重复使用：一次性使用。
24 | 糖类抗原125检测试剂盒 | 1、适用范围：用于体外定量测定人血清和血浆中的糖类抗原ca125的浓度。 2、规格型号：100测试/盒或其他包装规格。 3、适用于罗氏Cobas e601、e801全自动电化学发光免疫分析系统。 4、是否可重复使用：一次性使用。
25 | 糖类抗原19-9检测试剂盒 | 1、适用范围：用于体外定量测定人血清和血浆中的糖类抗原19-9的浓度。 2、规格型号：100测试/盒或其他包装规格。 3、适用于罗氏Cobas e601、e801全自动电化学发光免疫分析系统。 4、是否可重复使用：一次性使用。
26 | 糖类抗原15-3检测试剂盒 | 1、适用范围：用于体外定量测定人血清和血浆中的糖类抗原19-9的浓度。 2、规格型号：100测试/盒或其他包装规格。 3、适用于罗氏Cobas e601、e801全自动电化学发光免疫分析系统。 4、是否可重复使用：一次性使用。
27 | C-反应蛋白检测试剂盒 | 1、适用范围：用于全血C反应蛋白检测。 2、适用于迈瑞BC-7500全自动血液细胞分析仪。 3、是否可重复使用：一次性使用。
28 | 碱性蛋白胨水 | 1、适用范围：用于霍乱弧菌增菌培养。 2、规格型号：管装10ml/支或其他包装规格。 3、性能要求： （1）外观清澈、无浑浊，培养基装量不低于标示量； （2）灭菌后，20℃-25℃时，培养基PH值为8.5±0.2； （3）培养基在规定孵育条件下，培养基不接种标本时应为阴性； （4）2℃-8℃贮存有效期12个月。
29 | 样本保存液 | 1、适用范围：用于菌种保存。 2、规格型号：甘油肉汤（磁珠型），1ml/支或其他包装规格。 3、性能要求： （1）外观整洁，旋盖紧密无漏液，装量不低于标示量； （2）在规定孵育条件下，培养基不接种标本时应为阴性；
30 | 质控菌株 | 1、适用范围：用于微生物培养、鉴定和药敏过程中的日常室内质控。 2、规格型号：即用型管装冻干试剂，有金黄色葡萄球菌、粪肠球菌、肺炎链球菌等活性微生物菌株。 3、性能要求：质控菌株可在-20℃以下密闭条件贮存24个月，质控菌株溶解液在2℃-8℃密封条件下贮存24个月。
31 | 真菌药敏试剂盒（显色法） | 1、适用范围：用于非苛养酵母菌，包括假丝酵母菌属、隐球菌属和曲霉菌属对抗真菌药物的体外敏感性检测，测定最低抑菌浓度（MIC)。 2、规格型号：10人份/盒或其他包装规格。 3、性能要求： （1）显色法或其他有效检测方法； （2）可检测≥9种抗真菌药物，抗菌药物浓度梯度有8-11个梯度； （3）密封性好，防止污染。
32 | 细菌药敏试条（E试验法） | 1、适用范围：用于革兰阴性菌、革兰阳性菌等体外抗菌药物敏感性检测。 2、规格型号：包含药物有头孢他啶、替加环素、利福平、亚胺培南、美罗培南、头孢他啶/阿维巴坦、万古霉素、利奈唑胺、替考拉宁等，20条/盒或其他包装规格。
33 | 微生物药敏试纸(扩散法<K-B法>) | 1、适用范围：用于体外抗微生物药物敏感性试验。 2、规格型号：纸片直径6.3mm±0.3mm或其他规格，包含药物有阿奇霉素、利福平、阿莫西林/棒酸等，50片/瓶或其他包装规格。 3、性能要求：包装应整洁，药敏纸片呈圆形边缘无缺口，表面平滑无裂痕。
34 | 中医定向透药疗法电极片 | 1、适用范围：适用于中医定向透药仪配套使用，利用电流或电磁场等物理因素，使药物离子通过皮肤进入人体。当电极片与相应的电疗设备连接后，形成一个闭合回路，设备产生的电场驱动药物离子通过皮肤的角质层，电极片的导电性能保证了电场的均匀分布，从而促进药物的稳定传输。用于完整皮肤。 2、规格型号：各规格。 3、性能要求： （1）酒精过敏、过敏体质、孕妇、60天以内儿童、危重病人、心脏起搏器携带者禁用； （2）由导电硅胶层和其他辅助层组成，用于传导仪器发出的电脉冲信号。 4、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
35 | 艾绒片 | 1、适用范围：中医灸疗的工具 2、规格型号：规格型号齐全。 3、性能要求：适用于儿童。 4、是否可重复使用：一次性使用。
36 | 一次性动静脉穿刺针 | 1、适用范围：血液透析患儿内瘘穿刺使用。 2、规格型号：有22G、23G、24G等规格，分为锐针和钝针。 3、是否可重复使用：产品应无菌，一次性使用。
37 | β羟丁酸试纸 | 1、适用范围：用于体外定量检测新鲜毛细血管（即来自手指）及静脉预期用途全血样本中β-羟丁酸的浓度。 2、性能要求：采血量要求≤1、5µl血样，测量时间≤10秒，定量显示结果，测量范围3、0～8mmol/L。 3、是否可重复使用：无菌，一次性使用。
38 | 持续葡萄糖监测系统 | 1、适用范围：连续或定期检测糖尿病患者的组织间液葡萄糖水平，可提供并储存实时葡萄糖值，供用户跟踪葡萄糖浓度变化的趋势。 2、可用于4-16岁儿童（需在说明书、注册证等材料中体现），支持蓝牙传输。 3、性能要求：单个传感器使用时间≥14天；MARD值≤10；有高低血糖报警功能；配套系统可实现全院血糖管理，符合FDA-iCGM标准认证，佩戴期间可进行核磁相关检查。 4、是否可重复使用：无菌，传感器仅单个用户一次性使用。